# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното изделие/част.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен, ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова, доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

ЛОТ 1 – МЕТРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ – ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ И СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ПОСТОЯНЕН ТОК

| № | Спецификация | Кол. | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи | Оценка на комисията |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | Еталонни модули за постоянно напрежение с номинална стойност 10 V |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Еталонен модул за постоянно напрежение с номинална стойност 10 V Да е напълно технически съвместим с нановолтсканираща система Fluke 7003N (работеща с външен захранващ източник 12 V постоянно напрежение) и софтуер Fluke 7050. - Стабилност:  1,8 ppm/год.; - Температурен коефициент: < 0,05 ppm/K; - Шум: < 0,10 ppm RMS. | 6 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | Приспособления - Рак за 6 (10) модула; - 50 m кабел за връзка с оптичния RS 232 порт на Fluke 7003N. | 1 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Свидетелство за калибриране Точки на калибриране 10 V и 1,018 V | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.2 | Нулев индикатор |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | Нулев индикатор - Обхват: от 100 nV до 1 000 V; - Измервател с нула в средата; - Входно съпротивление: от 1 MΩ за 100 nV обхват до 1 GΩ за 1 000 V обхват; - 21 обхвата; - Точност: по-добра или равна на  0.5 % от пълната скала. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3 | Нановолтметър за постоянно напрежение, скенер и метрологичен софтуер |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.1 | Нановолтметър за постоянно напрежение - Обхвати: 10 mV, 100 mV и 1 V; - Точност: от  60 ppm до  30 ppm; - Разделителна способност: от 1 nV до 100 nV; - Шум по постоянно напрежение на обхват 10 mV: 30 nV от връх до връх (1 s време на реакция), 70 nV от връх до връх (60 ms време на реакция); - GPIB/IEEE 488 интерфейсна шина или USB 2.0 или съответна безжична. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.1.1 | Приспособления - Системен комплект от кабели: входен кабел с ниско термо е д н, закъсяваща пластина с ниско термо е д н, връзка с ниско термо е д н; - Екраниран кабел: 2 m за GPIB/IEEE 488 шината или за USB (в зависимост от интерфейса). | 1 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.1.2 | Свидетелство за калибриране Точки на калибриране 10 mV и 100 mV (в двете полярности) | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.2 | Скенер с ниско термо е д н Да е напълно технически съвместим с нановолтметъра за постоянно напрежение и метрологичния софтуер: - 20 канален 2-клемен скенер с термо е д н по-малко от 100 nV на клема; - GPIB/IEEE 488 интерфейсна шина или USB 2.0 или съответна безжична. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.2.1 | Приспособления: - Екраниран кабел: 2 m за GPIB/IEEE 488 шината или за USB (в зависимост от интерфейса); - Tерминатор PEC. | 1 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.3 | Метрологичен софтуер Да е напълно технически съвместим с нановолтметъра за постоянно напрежение и скенера с ниско термо е д н. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.4 | Компютърна конфигурация за управление и обработка на данни Компютърна конфигурация: - CPU 32/64 bit съвместим процесор; - Минимална честота на процесора - 3,0 GHz; - Оперативна памет - 512 MB; - Твърд диск 80 GB; - Флопидисково устройство 1,44 MB; - СD устройство-четящо/записващо; - 17" цветен LCD монитор; - IEEE 488 контролер или 6xUSB 2.0 интерфейси; - RS 232 интерфейс; - 100 Mbps LAN интерфейс; - Мрежова карта; - Видео карта; - Принтер – цветен лазерен, А4, разделителна способност на печатане 1200x1200 dpi с 1,8 m интерфейсен кабел. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5 | Високоточна автоматизирана система за измерване на отношение на съпротивление за Националния еталон за съпротивление при постоянен ток |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1 | Автоматизиран мост за измерване на съпротивление - Обхват от  0,001  дo 0,1 , точност 0,2 ppm; - Обхват от 0,1  до 1 , точност 0,1 ppm; - Обхват от 1,0  дo 10 k, точност 0,05 ppm; - Отношения 13:1, 1:1, 1:10, 1:100 и 1:1000; - Линейност 0,01 ppm; - Токове при измерване: Вътрешен от 10 A дo 100 mA; Външен дo 100 A; - Контролируем по IEEE 488 или подобен интерфейс. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1.1 | Приспособления Всички приспособления трябва да са съвместими и да работят с моста за съпротивление ръчно и в автоматизиран режим, използвайки IEEE 488 интерфейс или друг подобен интерфейс. |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1.1.1 | Автоматизиран скенер с ниско термо е д н - 10 канала, 4-проводни входове; - термо е д н не по-голямо от 50 nV; - контактно съпротивление не по-голямо от 0,05 Ohm; - IEEE 488 интерфейс или друг. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1.1.2 | Автоматизиран разширител на обхват за 100 А - Линейност: 0,1 ppm; - Точност: 0,1 ppm; - IEEE 488 интерфейс или друг. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1.1.3 | - Автоматизиран източник на постоянен ток 100 A - Обхват: от 100 mA дo 100 A; - Стабилност: 200 ppm/8 h; - IEEE 488 интерфейс или друг. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1.1.4 | ### Комплект измервателни кабели Дължината на кабелите да се определи след инсталиране на апаратурата. Накрайниците да осигурят свързване между еталоните и оборудването (като например тип “банан”, “обувка”, “крокодил” или други подходящи). | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1.1.5 | Комплект кабели за голям ток Дължината на кабелите да се определи след инсталиране на апаратурата. Накрайниците да осигурят свързване между еталоните и оборудването (като например тип “банан”, “обувка”, “крокодил” или други подходящи). | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1.1.6 | Комплект интерфейсни кабели За свързване на всички приспособления, управлявани чрез IEEE 488 или подобен интерфейс. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1.1.7 | Рак За артикули №№ 2.5.1, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2 и 2.5.1.1.3. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.2 | Автоматизиран мост за големи съпротивления - Обхват от 1 k до 10 M, точност 0,2 ppm; - Обхват от 10 M дo 100 M, точност 0,5 ppm; - Обхват от 100 M дo 1 G, точност 5 ppm; - Обхват 10 G, точност 20 ppm; - Обхват 100 G, точност 200 ppm; - Обхват 1 T, точност 1000 ppm; - Отношения 1:1, 1:10, 1:100, 1:1000; - Линейност 0,01 ppm; - Напрежения, прилагани върху резисторите, от 10 V дo 100 V (100 V за обхватите над 10 k). | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.2.1 | Приспособления |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.2.1.1 | Външен източник за 100 V - Обхват от 1 V дo 100 V; - Стабилност: 1 ppm/8 h. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.2.1.2 | Комплект измервателни кабели Дължината на кабелите да се определи след инсталиране на апаратурата. Накрайниците да осигурят свързване между еталоните и оборудването (като например тип “банан”, “обувка”, “крокодил” или други подходящи). | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.2.1.3 | Въздушен термостат - Обхват на температурата: от 18 ˚C дo 30 ˚C; - Стабилност: ± 50 mK. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.3 | Маслена вана за еталонни съпротивления Програмируема температурно управлявана маслена вана с интерфейс, държач за еталонни съпротивления и мултиплексор за свързване: - Обем 50 l; - Обхват от 20 C дo 30 C; - Стабилност:  0,005 C; - Еднородност:  0,01 C. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.4 | Софтуер за управление на автоматизираните мостове и анализи на натрупаните данни – за артикули №№ 2.5.1, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.1.3 и 2.5.2 Софтуерът трябва да управлява двата автоматизирани моста и техните автоматизирани приспособления. Той трябва да работи под MS-Windows или по-нова операционна система. Софтуерът е за събиране и изчисляване на данни. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.6 | ### Преносими еталонни съпротивления |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.6.1 | ### Еталонни съпротивления в херметическа опаковка - За използване в маслена вана; - Номинална стойност 10 k; - Отклонение от номиналната стойност:  10 ppm; - Стабилност за една година:  2 ppm; - Температурен коефициент: 0,1 ppm/C. | 3 |  |  |  |  |
| Артикул 2.6.2 | ### Приспособления Транспортна опаковка за съпротивленията изброени по-горе. | 3 |  |  |  |  |
| Артикул 2.7 | Преносимо еталонно съпротивление |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.7.1 | Еталон за предаване на съпротивление тип Hamon Група от еднакви по номинална стойност съпротивления, които могат да се свързват последователно или успоредно с комплект от закъсяващи пластини (bars/plugs); - Предназначени за използване в маслена вана; - Номинална стойност 1 k; - Обхват на конфигурацията от 100  дo 10 k; - Точност на предаване:  0,05 ppm; - Стабилност:  10 ppm/год.; - Температурен коефициент: 1 ppm/C; - Коефициент на мощност:  0,1 ppm/mW. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.7.2 | Свидетелство за калибриране Калибрирането да се извърши при температура 23 C. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.8 | Еталонни съпротивления за поддържане на националната скала за съпротивление |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.8.1 | Еталонни съпротивления По два броя за всяка номинална стойност. Съпротивленията в обхвата от 1  дo 100 k трябва да са подходящи за използване в маслена вана. - Обхват от 1  дo 10 k, Стабилност:  2,5 ppm/год., Температурен коефициент:  2 ppm/C (по 2 броя oт 5 номинални стойности); - Обхват от 100 k дo 10 M, Стабилност:  6 ppm/год., Температурен коефициент:  0,5 ppm/C (по 2 броя oт 3 номинални стойности); - Обхват от 100 M дo1 G, Стабилност:  25 ppm/год., Температурен коефициент:  6 ppm/C (по 2 броя oт 2 номинални стойности); - Номинална стойност 10 G, Стабилност:  100 ppm/год, Температурен коефициент:  25 ppm/C; - Номинална стойност 100 G, Стабилност:  200 ppm/год, Температурен коефициент:  250 ppm/C; - Обхват от 1 T дo 10 T, Стабилност:  500 ppm/год, Температурен коефициент:  300 ppm/C (по 2 броя oт 2 номинални стойности); - Номинална стойност 100 T, Стабилност:  1000 ppm/год, Температурен коефициент:  1000 ppm/C. | 10 6 4 2 2 4 2 |  |  |  |  |
| Артикул 2.8.2 | Приспособления Транспортна опаковка за 2 еталонни съпротивления | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.8.3 | Свидетелство за калибриране За двата броя съпротивления от следните номинални стойности: 1 , 100 , 10 k, 1 M, 100 M, 10 G, 1 T, 10 T и 100 T. За обхват от 1  дo 10 k: неопределеност до 1 ppm;. За обхват от 1 М дo 100 M: неопределеност до 3 ppm; За обхват от 10 G до 100 T: неопределеност от 50 ppm до 1800 ppm при измервателно напрежение до 100 V. Калибрирането да се извърши при температура 23 C. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.9 | Компютърна конфигурация за управление и обработка на данни за автоматизираните мостове и техните автоматизирани приспособления Компютърна конфигурация: CPU 32/64 bit compatible processor; Min. 3.0 GHz CPU frequency; RAM 512 MB; HDD 80 GB; FDD 1.44 MB; CD-R/W; 19" LCD Color Monitor; IEEE 488 Controller; 100 Mbit LAN Card; Printer - Laser or LED technology; A4, Printing Resolution: 1200 dpi или подобен. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Еталонни модули за постоянно напрежение с номинална стойност 10 V, нановолтметър за постоянно напрежение, скенер и метрологичен софтуер - Общи теми: Използване и работа на апаратурата; - Специфични теми: Осигуряване на успешно предаване на единицата на постоянно напрежение от МБМТ, реализиране и поддържане на разширена система с шест броя еталонни модули с номинална стойност 10 V, изчисление на скоростта на дрейфа, изчисление на неопределеността, хардуерно усредняване с и без софтуер, възможности на софтуера (представяне на анализи от измерване, калибриране на вътрешни и външни модули, сертификати и графики), калибриране на нановолтметър; - Участници: Двама експерти от ГД “НЦМ” с инженерно образование (един с повече от 20 години опит в ГД “НЦМ” в измервания с еталони в областта на електромагнитни измервания, измерване на постоянно напрежение и друг с 2 години опит). Обучението да се проведе от метролог от фирмата-производител; - Място и продължителност: Поне 2 дни при производителя на оборудването. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Високоточна автоматизирана система за измерване на отношение на съпротивление при постоянен ток, еталон за предаване на съпротивление тип Hamon и преносими еталонни съпротивления - Общи теми: Използване и работа на апаратурата; - Специфични теми: Калибриране на отношенията на моста чрез еталон за предаване на съпротивление тип Hamon, предаване на съпротивление чрез различи отношения и изчисляване на неопределеност; - Участници: Трима експерти от ГД “НЦМ”. Двама са с инженерно образование с повече от 10 години опит в ГД “НЦМ” (в измервания с еталони в областта на електромагнитни измервания, измерване на съпротивление при постоянен ток и постоянен ток) и трети с 2 години опит. Обучението да се проведе от метролог от национален метрологичен институт. - Място и продължителност: В лабораторията на ГД “НЦМ една седмица при наличие на инсталирано оборудване. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Електромагнитни измервания” бул. “Г.М.Димитров” 52 Б, София 1040 |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ/ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването и профилактика (минимум 2 пъти) по време на гаранционния период. |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа, трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz, заземени щепсели “Шуко”, както и Евро-щепсели за оборудване от клас І. |  |  |  |  |  |