# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното изделие/част.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен, ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова, доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или, ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

ЛОТ 3 – МЕТРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА МОЩНОСТ И ЕНЕРГИЯ

| № | Спецификация | Кол. | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи | Оценка на комисията |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | Еднофазна автоматизирана система за калибриране на еталони за мощност и енергия |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Еднофазен еталон за мощност и енергия, с необходимите аксесоари, като кабели, различни видове накрайници и т.н. - Измерване на активна, реактивна и привидна мощност и енергия с точност 0,005 % или по-добра (отнесена към привидната мощност); - Измерване на напрежение в обхват до 480 V; - Измерване на ток в обхват до 100 A; - Измерване ъгъла на дефазиране; - Изчисление грешката на уреда под калибриране; - Хармоничен анализ. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | Еднофазен източник на ток, напрежение и ъгъл на дефазиране, заедно с необходимите аксесоари, като кабели, различни видове накрайници и т.н. - Задаване на напрежение от 30 V до 480 V, стабилност 0,005 % или по-добра (време за интегриране 150 s); - Задаване на ток от 5 mA до 100 А, стабилност 0,005 % или по-добра (време за интегриране 150 s); - Ъгъл на дефазиране между ток и напрежение: от 0 ° до 360 °; - Задаване на честота от 45 Hz до 60 Hz; - Генериране на хармоници (до 25-ти). | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Компютър, монитор, лазерен принтер - Процесор - 3,0 GHz; - Оперативна памет - 1 GB; - Твърд диск 80 GB; - Флопи-дисково устройство 1,44 MB; - Записващо DVD устройство; - Мрежова карта; - Видео карта; - 17" цветен LCD монитор; - 3 на брой RS 232 порта; - Контролер IEEE 488; - Лазерен принтер; - Операционна система – MS Windows (+ MS Office); - Софтуер – за разработване на измервателни приложения или подобен. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.4 | Измервателен софтуер за автоматизиране на измервателния процес. Софтуер, базиран на Windows, за управление и автоматизация на измервателния процес, изчисление на резултати от калибриране (включително нанасяне на корекции) и отпечатване на свидетелства за калибриране. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.5 | Свидетелство за калибриране на еднофазния еталон (артикул 2.1.1) Калибриране на всяка измервателна схема и всички измервателни обхвати с неопределеност по-добра от 30 ppm (отнесена към привидната мощност), извършено от национален метрологичен институт. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.2 | Трифазен калибратор на мощност |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | Трифазен калибратор на мощност с необходимите аксесоари, като кабели, различни видове накрайници и т.н. - Напрежение в обхват от 1 V до 1000 V, базова точност 0,02 %; - Ток в обхват от 10 mА до 80 А, базова точност 0,02 %; - Ъгъл на дефазиране между ток и напрежение от 0 ° до ±180 º, точност 0,005°; - Честота в обхват от 16 Hz до 500 Hz; - Генериране на хармоници (до 5 kHz); - Падове и пикове на напрежението (0 % до 120 % от номиналната мощност, продължителност от 1 ms до 1 min); - Монитор и клавиатура. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.2 | Свидетелство за калибриране За измерване на мощност за всички измервателни обхвати. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Измерване на електрична мощност/ енергия - Общо обучение: Използване на еталон за ел. мощност/енергия - Специфично обучение: Измерване на мощност и енергия, резултати от измерванията и изчисляване на грешката и неопределеността, приложен софтуер. - Участници: Двама експерта от ГД “НЦМ” с инженерно образование и 10-годишен опит в ГД “НЦМ” (в областта на измерване на мощност и енергия). Обучението да се проведе от метролог от фирмата-производител. - Място на провеждане: Трябва да се предложи от доставчика - в ГД “НЦМ” или при производителя на оборудването. - Продължителност: Една седмица при наличие на инсталирано оборудване. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Измерване качеството на енергията - Общо обучение: В областта на измерване качеството на енергията - Специфични изисквания: Параметри на качество на енергията, средства за измерване и еталони - Участници: Двама експерта от ГД “НЦМ” с инженерно образование и 10-годишен опит в ГД “НЦМ” (в областта на измерване на мощност и енергия). Обучението да се проведе от метролог от фирмата-производител или от национален метрологичен институт. - Място на провеждане: В ГД “НЦМ”, при производителя на оборудването или в лаборатория на национален метрологичен институт. - Продължителност: Една седмица при наличие на инсталирано оборудване. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Електроенергийни измервания” бул. “Г.М.Димитров” 52 Б, София 1040 |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ/ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването и профилактика (минимум 2 пъти) по време на гаранционния период. |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/ производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа, трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”. За оборудване клас ІІ – заземени Евро-щепсели. Допуска се също и трифазно захранване 400 V със заземени СЕЕ щепсели. |  |  |  |  |  |