# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното оборудванe.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен, ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова, доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

LOT 6 – Метрологично оборудване за измерване на вакуум, налягане и сила

| № | Спецификация | Кол. | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи | Оценка на комисията |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | Система за измерване на вакуум |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | ### Калибрационна камера за вакуум: - Конструкция в съотвествие с ISO/DIS 3567/68; - Материал: стомана; - Вграден екран за защита от интерференчни проблеми, които могат да възникнат от някои едновременно работещи манометри и за непрекъснато разпределение на налягането по време на подаване на газ; Аксесоари: - Нагревателен кожух контролиран до 250 °C; - Фланец за свързване на помпата; - Фланец за свързване на подаването на газ; - Фланец за свързване измерването на налягане. | 1 1 1 1 10 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | Система за получаване на висок вакуум: - Измервателен обхват от 1000 mbar до 5.10-4 mbar; Аксесоари: - Турбомолекулярна помпа; - Контролер; - Двустепенна диафрагмова помпа; - Ръчно задвижван регулаторен вентил; - Предпазен клапан при повреда в електрозахранването; - Турбомолекулярна помпа с голям обхват; - Предавател; - Фланец за връзка. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Бързооборотен роторен вакуум метър - Измервателен обхват: от 1.10-5 mbar до 1.10-2 mbar; - Точност: 1.10-2; - Дълговременна стабилност: 1.10-2 за година; - Фланец за връзка. | 1 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.4 | Система за контрол За контрол на управлението | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.5 | Софтуер (към артикул 2.1.2) За контрол на системата от помпи, процеса на загряване, връзката и прехвърлянето на данни към компютъра (артикул 2.5.5.) | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.6 | # Свидетелство за калибриране (към артикул 2.1.1) | # 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.2 | Оборудване за първичен еталон на налягане |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | Еталон за налягане: - Създаване на сила: стоманени дискови тежести с пряко натоварване на масата (мъртъв товар) - Обхват на налягане: - до 170 kPa абсолютно или положително налягане; - до 350 kPa абсолютно или положително налягане; - до 700 kPa абсолютно или положително налягане и - до 7 MPa абсолютно или положително налягане. - Неопределеност на измерване: ± 25 ppm; - Работен температурен обхват: 20 °C ± 1 °C; - Дълговременна стабилност: 3 ppm; - Разделителна способност: 1 ppm или 1 mg, или по-висока; - Материал на бутало/цилиндър: стомана/волфрамов карбид; - Материал на тежестите: немагнитна аустенична стомана; - Неопределеност на масата на тежестите: 5 ppm или 0,5 mg, или по-добра. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3 | Еталони от второ ниво на налягане |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.1 | Еталон за диференциално налягане - Създаване на сила: стоманени дискови тежести с пряко натоварване (мъртъв товар); - Обхват на налягането: до 350 kPa диференциално налягане; - Статично налягане до 7 MPa; - Неопределеност на измерване: U = ± 50 ppm; - Работен температурен обхват: 20 °C ± 1 °C; - Дълговременна стабилност: 3 ppm; - Разделителна способност: 1 ppm или 1 mg, или по-висока; - Материал на бутало/цилиндър: стомана/волфрамов карбид; - Материал на тежестите: немагнитна аустенитна стомана; - Неопределеност на масата на тежестите: 5 ppm или 0.5 mg, или по-добра. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.2 | Еталон за ниско налягане - Измервателен обхват: - до 4 kPa диференциално налягане; - до 40 kPa; - Неопределеност на измерване: U = ± 50 ppm; Работен температурен обхват: 20 °C ± 1 °C. | 2 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.3 | Дигитален манометър - Обхват: до 25 MPa положително налягане; - Точност: ± 0,025 %; - Работен температурен обхват: 20 °C ± 1 °C. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.4 | Софтуер (към артикул 2.3.3.) За свързване и прехвърляне на данни към компютър (артикул 2.5.5.) | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.4 | Първичен еталон за сила |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.4.1 | Машина за калибриране на сила: - Статична сила с пряко натоварване (мъртъв товар); - Измерване на натиск и опън; - Измервателен обхват: до 5 kN; - Неопределеност на измерване: по-добра от 5.10-5; - Пространство за изпитване: в съотвествие с международните стандарти; - Работен температурен обхват: 23 °C ± 5 °C; - Система от тежести с дълговременна стабилност, немагнитен материал; - Последователно наредени стекове от теглилки с точност по-добра от 5.10-6. | 1 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.4.2 | Софтуер (към артикул 2.4.1) За връзка и прехвърляне на данни към компютър (артикул 2.5.5.) | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5 | Вторични еталони |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1 | Преобразуватели за сила: - Номинална сила при използване на опън/натиск: 0,1 kN и 0,5 kN; - Частта за подаване на силовото натоварване на опън/натиск съгласно ISO 376 за всеки преобразовател; - Клас на точност: 00 съгласно ISO 376; - Номинална чувствителност: 2 mV/V; - Опорно напрежение на възбуждане: от 5 V до 10 V; - Работен температурен обхват: от 0 °C до 40 °C; - Претоварване: 150 %; - Степен на защита: IP50 съгласно EN 60529; - Кабели за връзка: 6 m шест жилен кабел. | 2 2 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.2 | Преобразувател за сила: - Номинална сила на натиск: 2 MN; - Частта за подаване на силовото натоварване на натиск: за преобразувател за сила; - Клас на точност: 0,5 съгласно ISO 376; - Номинална чувствителност: 2 mV/V; - Опорно напрежение на възбуждане: от 5 V до 10 V; - Работен температурен обхват: от 0 °C до 40 °C; - Претоварване: 150 %; - Степен на защита: IP50 съгласно EN 60529; - Кабели за връзка: 6 m шест жилен кабел. | 1 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.3 | Цифров високоточен измервателен усилвател: - Клас на точност: 0,0005; - Разделителна способност на дисплея: 1000000 digit; - Напрежение на възбуждане на преобразувателя: 2,5 V, 5 V и 10 V; - Носеща честота: 225 Hz; - Измервателен обхват: Min ± 2,5 mV/V, ± 5 mV/V и ± 10 mV/V; - Отклонение от линейност по целия обхват на скалата: 0,0005 %; - Краткосрочен дрейф (5 min): Max ± 3 ppm; - Дългосрочен дрейф (над 24 h): Max ± 6 ppm; Работен температурен обхват: от 0 °C до 50 °C; - Интерфейс. | 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.4 | Сертификати за калибриране: - Сертификати за калибриране за преобразувателите за сила 0,1 kN, 0,5 kN и 2 MN; - Сертификат за калибриране на усилвателя. | 3 1 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.5 | Персонален компютър: - Процесор: Pentium 3 GHz или еквивалентен; - Памет: Min 1 GB RAM; - Фропи дисково устройство: 1.44 MB; - Твърд диск HDD: Min 160 GB; - CD–RW устройство; - Цветен монитор: 19"; - LAN card: 10/100; - USB ports; - Съгласуваност на операционната система; MS Windows XP и MS Office XP или подобна; - Интерфейс: за връзка с артикули 2.1.2, 2.3.3 и 2.4.1. | 3 |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.6 | Принтер: - Технология: лазерен; - Формат на хартията: A4; - Интерфейс: USB port; - Съгласуваност на операционната система; MS Windows XP и MS Office XP или подобна. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обучение за оборудването за измерване на вакуум (артикули 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5) - Общо: Инсталиране на оборудването, използване и начин на управление. - Специфичено: измерване на вакуум. - Участници: Двама (2) експерти от ГД НЦМ с квалификация инженер и три годишен опит в НЦМ (механични измервания). Обучението трябва да се направи от специалисти на производителя. - Продължителност и място на провеждане: Два дни на място в НЦМ след инсталиране на оборудването. Забележка: Разходите за път, нощувки, както и дневните разходи на експертите свързани с обучението трябва да са включени в предложената програма за обучение. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Обучение за оборудването за измерване на налягане (артикули 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, и 2.3.4) - Общо: Инсталиране на оборудването, използване и начин на управление. - Специфичено: измерване на налягане. - Участници: Двама (2) експерти от ГД НЦМ с квалификация инженер и три годишен опит в НЦМ (измерване на налягане). Обучението трябва да се направи от специалисти на производителя. - Продължителност и място на провеждане: Три дни на място в НЦМ след инсталиране на оборудването. Забележка: Разходите за път, нощувки, както и дневните разходи на експертите свързани с обучението трябва да са включени в предложената програма за обучение. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Обучение за оборудването за измерване на сила (артикул 2.4.1) - Общо: Инсталиране на оборудването, използване и начин на управление. - Специфичено: измерване на сила. - Участници: Двама (2) експерти от ГД НЦМ с квалификация инженер и три годишен опит в НЦМ (механични измервания). Обучението трябва да се направи от специалисти на производителя. - Продължителност и място на провеждане: Една седмица в лабораторията на производителя и два дни на място в НЦМ след инсталиране на оборудването. Забележка: Разходите за път, нощувки, както и дневните разходи на експертите свързани с обучението трябва да са включени в предложената програма за обучение. |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Измерване на налягане” бул. “Г.М.Димитров” 52 Б, София 1040 |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ / ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването. |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или, ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”. За оборудване клас ІІ – заземени Евро-щепсели. Допуска се също и трифазно захранване 400 V със заземени СЕЕ щепсели. |  |  |  |  |  |