# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното оборудванe.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен, ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова, доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

LOT 4 – МЕТРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕ И ЧЕСТОТА

| № | Спецификация |  | Кол. |  | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи | Оценка на комисията |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | Цезиев еталон за честота и време |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Първичен цезиев еталон за честота и време - Живот на цезиевата тръба: 10 години; - Дисплей за време и панел за контрол на скалата за време и за независимо бързо избиране на честота на логическите изходи и за проверка на параметрите на еталона; - Двадесет и четири часово показание на часовника - час: минута: секунда - за синхронизиране на локалната атомна скала; - Високочестотни (RF) изходи с женски съединители, тип N; - Нискочестотни изходи с женски съединители, тип BNC; - Интерфейс RS-232 – за дистанционен контрол и наблюдение; - Захранващо напрежение, AC/DC - Основен източник на захранване е мрежовото - AC захранване, като при отпадането му резервното DC захранване трябва автоматично да се включи и да осигури непрекъснатост на работата на първичния еталон; - Възможност за външен резистентен източник на резервно захранване - DC от 28 V до 32 V; - Секунден импулс 1 PPS: - изходи - минимум 3 BNC съединители; - вход за синхронизация по време - 1 BNC съединител . - Точност: по-добра от 1,0E-12; - Стабилност (за 5 дни): по-добра от 5,0E-13; - Гранична стабилност (fliker floor): по-добра от 5,0E-14; - Изходи на честота: – високочестотни (синусоидални): 1 MHz; 5 MHz; 10 MHz; – нискочестотни: 0,1 MHz. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | Аксесоари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2.1 | Усилвател – разпределител за честота с BNC-женски съединители и с два входа на които едновременно се подават честоти: - 0,1 MHz или 1 MHz или 5 MHz или 10 MHz; - Ниво на входните сигнали: 1 V rms (номинално) и десет изхода, повтарящи входните честоти по фаза: - 0,1 MHz или 1 MHz или 5 MHz или 10 MHz; - Ниво на изходните сигнали: 1 V rms (номинално); - Импеданс: 50 W; - Хармонични изкривявания: < - 40 dB; - Нехармонични сигнали: < - 80 dB; - Закъснение на разпространение от вход до изход: < 30 ns; - Прослушване между каналите: > 100 dB. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2.1.1 | Свидетелство за калибриране - Хармонични изкривявания; - Закъснение на разпространение от вход до изход. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2.1.2 | Свързващи кабели между буферен усилвател–разпределител и цезиев еталон за честота и време: дължина 1,5 m със съединители тип N–мъжки от едната страна и тип BNC–мъжки от другата страна. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2.1.2.1 | Свидетелство за калибриране Време на закъснение през кабела |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2.2 | Модул–разпределител на импулси за време със съединител тип BNC–женски и с два входа за секундни импулси (1 PPS): - Скорост на повторение: 1 PPS; - Входен импеданс: 50 W; - Логическа единица: от + 2,7 V до 10,0 V; - Логическа нула: от + 0,0 до 0,8 V; - Ширина на входните импулси: от 100 ns до 100 μs и десет изхода за секундни импулси (1 PPS): - Стойност на повторение: 1 PPS; - Съпротивление на изходите: 50 W; - Съпротивление на товара: 50 W; - Логична единица: + 4,5 V min; - Логична нула: + 0,8 V max; - Ширина на изходните импулси: повтаряща ширината на входния импулсен сигнал. - Закъснение на разпространение от вход до изход: £ 30 ns; - Време на нарастване на импулса: < 5 ns; - Време на спадане на импулса: < 5 ns. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2.2.1 | Свидетелство за калибриране Време на закъснение между вход и изход на модула – разпределител на импулси. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2.2.2 | Свързващи кабели (за артикули 2.1.1, 2.1.2.2 и 2.2.1) между модула–разпределител на импулси и цезиевия еталон за честота и време (2 броя) и свързващи кабели между GPS приемник за време и цезиевия еталон за честота и време (4 броя): дължина 1,5 m със съединители тип BNC– мъжки от едната страна и тип BNC– мъжки от другата страна.. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2.2.2.1 | Свидетелство за калибриране (за всеки свързващ кабел): Време на закъснение през кабела. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2.2.3 | Кабел за резервното DC захранване |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Компютър Компютърна конфигурация за контрол и обработка на данни за (артикули 2.1.1, 2.2.1 и 2.4.1): - Операционна система: Windows XP и MS Office Professional; - Дъно с два COM входа (ports); - Процесор: Pentium IV или AMD Atlon 64/Opteron или равностоен; - RAM: 512 MB; - HDD: 100 GB; - Видео карта с RAM по-голяма от 128 MB; - LAN card 10/100 Mb, DVD RW; - 19” LCD цветен монитор (разделителна способност: 1280x1024 dpi), клавиатура Lat/Cyr, оптична мишка с средно колелце за бързо предвижване на курсора; - Лазерен принтер, формат A4. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.4 | Метрологичен софтуер със съгласуващ модул между PC, първични цезиеви еталони за честота и време и средства за измерване, подлежащи на калибриране. Този софтуер трябва да свързва всички уреди през серийни портове за връзка за съхраняване и разпечатване на данни. Софтуерът да е на основата на Windows XP за автоматизиране на измерването, изчисляване на резултатите, интерполиране и разпечатване на данни от калибриране. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2 | Приемник GPS за време |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | Приемник GPS за време: - Приемник GPS-GLONASS за време (1 брой) и - Приемник GPS-GALILEO за време (1 брой) Приемниците GPS за време трябва да са с използване на методите „common view” и „all-in-view” и да генерират данните от измерване в CGGTTS код в съответствие с Технически директиви за стандартизиране на софтуер на приемници GPS за време (1994): http://www.bipm.org/metrologia/SearchResults.jsp Пълният текст може да се намери на: ftp://62.161.69.5/pub/tai/data/cggtts_format_v1.pdf. Приемниците за време трябва да имат: - 2 високо - скоростни серийни портове RS232 ; - два изхода 1 PPS, синхронизирани до GPS време, GLONASS или GALILEO време или UTC. - Прецизност на пренасяне на време: по-добра от 1 ns RMS (CGGTTS протокол, базов метод „common view”); - Измерване на фаза: < 80 ps RMS; - Точност на пренасяне на време: по-добра от 3 ns; - Разделителна способност на вградения измерител на интервали от време: < 500 ps; - Двучестотна антена за всеки един от приемниците GPS; - Антенни кабели с температурен коефициент: < 10 ppm/K; - Дължина на антенните кабели: > 40 m; - Възможност за външна честота за синхронизация: 5 MHz или 10 MHz; съединител тип BNC-женски; - Вход 1 PPS: съединител (куплунг) тип BNC-женски; - Вход за електрическо захранване (работно захранващо напрежение), AC/DC: AC напрежение - Основен източник на захранване е мрежовото захранване, като при отпадането му резервното захранване (DC) трябва автоматично да захрани GPS, и да осигури непрекъснатост на работата му. DC напрежение – от 22 V до 30 V. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1.1 | Свидетелство за калибриране на кабела за пренасяне на данни (за всяка антена): Време на закъснение през кабелите |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1.2 | Интерфейсни кабели между приемник GPS и PC: Дължина 1,5 m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1.3 | Модул за предпазване от мълнии (Lightning Arrestors) за защита на антената и съответните компоненти и на приемника: - DC предпазно съпротивление: < 1 W; - Импрегнация: IP 66 (в съответствие с IEC 529); - Корозоустойчив; - Ниска индуктивност; - Импеданс: 50 W; - Паразитни загуби: 0,5 dB; - Работна температура: от – 40 °C до + 85 °C. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3 | Прецизен измервател на честота (Универсален честотомер) със съединители (куплунзи) тип BNC и тип N, женски: - Точност: по-добра от 1,0E-9; - Осцилатор: 5 или 10 MHz; - Възможност за външна честота за синхронизация: 5 или 10 MHz; - Ниво на входовете: от 10 mV до 12 V RMS; - Импеданс: 1 MW/20 pF и /или 50 W; - Изход на опорния осцилатор: 5 MHz или 10 MHz и ниво до 5 V; - Обхват по честота: от 0,001 Hz до 3 GHz с разделителна способност 12 цифри/s; - Обхват по период: от 1 ns до 1000 s с разделителна способност 12 цифри/s; - Обхват за интервал от време: от 5 ns до 10E+6 s с разделителна способност 100 ps или по-добра; - Фазово отклонение на A спрямо B, B спрямо A в обхват от - 180° до + 360° с разделителна способност от 0,001° до 1° в зависимост от честотния обхват; - Обхват на броене: от 1 до 99999999 с разделителна способност 8 цифри. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.1 | Свидетелство за калибриране: - Честота: 0.001 Hz, 100 Hz, 100 kHz, 10 MHz, 100 MHz и 1 GHz; - Период: 1 ns, 1 ms, 1s и 100 s; - Интервал от време: 10 ns, 1 ms, 1ms и 1 s; - Фазово отклонение: ± 1° и ± 0,1°. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Измерване с първичен цезиев еталон за честота и време (артикул 2.2.1): - Общи въпроси: Използване и действие на оборудването; - Специфични въпроси: Създаване на групов еталон на единиците за време и честота и на негова основа – поддържане на локална атомна скала за време (TABIM) на България; създаване, обработване, записване, отчитане и съхраняване на резултати и изчисляване на неопределеност на измерването; използване на специализиран софтуер за GPS приемници за време; използване на специализиран софтуер за калибриране на източници и измерители на честота и време; - Участници: Двама (2) експерти от НЦМ (с инженерно образование и с повече от 3 годишен опит в измерванията на време и честота); - Продължителност и място на провеждане: Поне 4 дни в Национален метрологичен институт или на място в НЦМ. Забележка: Пътните разходи и разходите по настаняването, както и дневните разходи, свързани с обучението на експертите, трябва да бъдат включени в офертата за обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Измерване на време и честота” бул. “Г.М.Димитров” 52 Б, София 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши максимум до три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ / ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването и профилактика (минимум 2 пъти) по време на гаранционния период. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или, ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/ производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”, както и Евро-щепсели за оборудване клас I. |  |  |  |  |  |  |  |  |